|  |  | Ампервольчастотомер АВЧ-1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 2 Содержание Введение………………………………………………………………..…3 Назначение………………………………………………………………..3 Технические данные……………………………………………………..3 Состав изделия и комплект поставки…………………………………..3 Устройство и принцип работы изделия……………………………..…4 Порядок работы……………………………………………………….…5 Указание мер безопасности……………………………………………..5 Методы и средства поверки …………………………………..………..5 Правила хранения ……………………………………………………….7 Гарантии изготовителя…………………………………………………..7 Таблица 1. Режимы работы прибора……………………………………8 Схема электрическая принципиальная………………………………...9 Рисунок 5. Плата АЦП ………………….….………………………….13 Рисунок 6. Плата индикации …………….….…………..…………….13 |  | 15 Для заметок |
| 14 Для заметок |  | 3 Введение 1.1 В настоящем техническом описании и инструкции по эксплуатации изложены сведения, необходимые для изучения, обеспечения полного использования, транспортирования и хранения ампервольтчастотомер цифрового программируемого АВЧ-1 (в дальнейшем прибор) Назначение 2.1 Прибор предназначен для измерения частоты сети и напряжения промышленной частоты 50 Гц, а так же для управления по низкой стороне высоковольтным оборудованием. 2.2 Прибор предназначен для эксплуатации в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 (С и при относительной влажности до 90% при температуре плюс 30(С. Технические данные 3.1 Погрешность измерения напряжения промышленной частоты, % не более (2,5. 3.2 Погрешность измерения частоты, %, не более (0,5. 3.3* Диапазон измерения напряжения, В 0…400; 0…4. Прибор обеспечивает работу по 12 программам. Электропитание прибора от сети переменного тока напряжением (220(20)В с частотой (50(0,5)Гц. Масса прибора, кг, не более 1. * Устанавливается по требованию заказчика, а значение диапазона и напряжения калибровки указано в таблице 1. 4. Состав изделия и комплект поставки В комплект поставки входят: 1. Прибор АВЧ-1 1 шт. 2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 шт. |
| 4 5. Устройство и принцип работы изделия. 5.1 Конструкция прибора предназначена для использования в составе щитовых стендов. Все органы управления вынесены на заднюю панель. Вставка плавкая "0.5А" конструктивно расположена внутри прибора. Внешний вид изделия и вид со стороны задней панели показаны на рисунках 1 и 2. Рисунок 1. Внешний вид прибора Рисунок 2. Вид со стороны задней панели 5.2 Назначение органов управления. 5.2.1 Зажимы 1…9 предназначены для установки двоичного кода программы. 5.2.2 Зажимы 10 и 11 - нормально замкнутые контакты реле напряжения К2. 5.2.3 Зажимы 12 и 13 – нормально разомкнутые контакты реле К1. 5.2.4. Зажимы 14 и 15 – измерительный вход. 5.2.5 Зажимы 16 и 17 – питание прибора ~220В. |  | 13 Рисунок 5. Плата АЦП Рисунок 6. Плата индикации |
| 12 Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная (продолжение) |  | 5 5.3 Принцип работы прибора основан на преобразовании входного напряжения промышленной частоты в постоянное, с последующим измерением АЦП и отображением результата измерения на цифровом табло. Схема электрическая принципиальная приведена в приложении 1. Указание мер безопасности. 6.1 При введении прибора в эксплуатацию потребитель обязан выполнить комплекс организационно-технических мероприятий по безопасной эксплуатации прибора в соответствии с действующими нормативными документами. К работе с прибором и его ремонту допускается персонал, прошедший проверку знаний для эксплуатации электроустановок до 1000 В. Запрещается проводить любые работы с прибором при снятой крышке и включенном питании (кроме ремонтных и наладочных). 7 Подготовка и порядок работы 7.1 Установить код программы, по которой будет работать прибор согласно таблице 1. 7.2 Присоединить зажимы прибора № 14 и 15 к измеряемому напряжению. Диапазон напряжений указан в таблице 1. 7.3 Присоединить зажимы № 16 и 17 к сети 220 В. 7.4 При включении прибора на цифровом табло индицируется номер программы, а затем значение измеряемого напряжения. Методы и средства поверки и калибровка измерителя. 8.1 В настоящем разделе устанавливается методика поверки и калибровки изделия. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации измерителя. 8.2 Все операции при поверке проводят с учетом требований, изложенных в разделе 7. 8.3 Условия поверки и калибровки. 8.3.1 При проведении поверки и калибровки должны соблюдаться следующие условия: - температура окружающего воздуха, (С 20(5; - относительная влажность воздуха, % 65(15; - атмосферное давление, кРа (мм.рт.ст.) 100(4 (750(15); |
| 6 8.3.2 Прибор перед поверкой и калибровкой должен находиться во включенном состоянии не менее 5мин. 8.4 Определение погрешности измерения промышленной частоты. 8.4.1 Определение погрешности измерения промышленной частоты проводить по схеме изображенной на рисунке 3. Е1 – регулируемый источник напряжения промышленной частоты. V1 – вольтметр цифровой, эталонный класс не хуже 0,5 типа В7-46 Рисунок 3. Схема проверки напряжения промышленной частоты. 8.4.2 Включить тумблер S1. Подать с помощью источника питания Е1 напряжение Uk (значение напряжения для данного кода указано в таблице1) На цифровом табло результат измерений Uиз. Погрешность измерения рассчитать по формуле ( = (Uиз-Uк)/Uк, где (1) Uк – показания образцового вольтметра. Если ( будет больше погрешности, приведенной в п.3.1, необходимо провести калибровку значения напряжения резистором R7 (см. приложение 1). 8.5 Определение погрешности измерения промышленной частоты 50 Гц. 8.5.1 Определение погрешности промышленной частоты проводить по схеме изображенной на рисунке 4. 8.5.2. Подать напряжение питания. На цифровом табло результат измерения частоты (код программы частотомера устанавливается замыканием контактов КТ1 и КТ2) Погрешность определяют по формуле |  | 11 Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная (продолжение) |
| 10 Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная (продолжение) |  | 7 ( = (fиз-f)/f, где (2) fиз – показания прибора. Ч1 – частотомер образцовый класс точности 0,01. Рисунок 4. Схема проверки измерения промышленной частоты. Правила хранения 9.1 Прибор допускает хранение в помещении при температуре от плюс 5(С до плюс 40(С с относительной влажностью до 90%. Гарантии изготовителя Предприятие-изготовитель гарантирует ремонт и устранение скрытых дефектов в течение 12 месяцев со дня продажи. Прибор АВЧ-1 зав.№ соответствует документации и признан годным к эксплуатации. Дата продажи «___» ______________ 200_ г. |
| 8 Таблица 1. Режимы работы прибора. № п./п. Код программы (Вывод 9 соединить с выводами №) Диапазон индикации цифровым табло Порог срабатывания реле К2 Время выдер Реле К1, мин Соотв. Примечание Uкалиб.,V Цифр. Табло 0 - 47.0-53.0 - - Частотомер 1* 1 0-40.0 6.0 1 При достижении порога напряжения реле К2 размыкает контакты 10-11, через 1 мин контакты 12-13 реле К1 замыкаются 2* 2 0-40.0 10.0 1 Работает аналогично программе 1 3 1, 2 0-40.0 - - 4* 3 0-40.0 15.0 1 Работает аналогично программе 1 5 1, 3 0-.999 1.00-4.00 - - Увеличение разрешающей способности 6 2, 3 0-120 - - Для работы с трансформатором ИОМ-100 7 1, 2, 3 0-400 - - 8 4 0-40.0 9 1, 4 0-.999 1.00-40.0 Увеличение разрешающей способности 10 2, 4 0-200 20 1 Работает аналогично программе 1 для трансформатора АИИ-70 11 1, 2, 4 0-200 40 5 Работает аналогично программе 1 для трансформатора АИИ-70 * - предназначен для работы с трансформатором ЗНОМ-35. |  | 9 Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная |